Sedmileté klinické zkušenosti s náhradou kolenního kloubu SVL / Beznoska

Seven-year Clinical Experience with the SVL/Beznoska Implant for Total Knee Arthroplasty

D. POKORNÝ, D. JAHODA, J.TOMAIDES, P. VAVŘÍK, I. LANDOR, A. SOSNA

l.ortopedická klinika 1.LF UK, FN Motol, Praha

Práce vznikla v rámci řešeni grantového projektu GA ČR 106/04/1118 a výzkumného projektu FT-TA/087 MPO ČR.

ABSTRACT

PURPOSE OF THE STUDY

The aim of the study was to evaluate our seven-year experience with the anatomic, non-constrained SVL/Beznoska implant for total knee replacement.

MATERIAL

A total of 374 cemented total knee replacements, using the SVL/Beznoska implant, were evaluated in 333 patients treated at the First Orthopedic Clinic Charles University in Prague, during a seven-year period. In addition, a patellar replacement was used in five of these patients. Included in the evaluation were also eight non-cemented and hybrid SVL/Bez noska implants used 6 years ago.

METHODS

The aim of the study was to evaluate the results in terms of implant function. Therefore, the longevity of implants was assessed by Kaplan-Meier's survival analysis. Another criterion was the flexion achieved. To be able to compare our clinical results involving the SVL/Beznoska implant with other, foreign types of implants, the patients were evaluated on the basis of the New Jersey Orthopaedics Hospital Knee Evaluation System

RESULTS

The Kaplan-Meier's survival score was evaluated.The mean maximum flexion achieved in the patients with SVL implants was 107°. The evaluation by the New Jersey Orthopaedics Hospital Knee Evaluation System showed excellent outcomes in 269 (72 %) patients, good outcomes in 79 (21 %) patients, satisfactory in 19 (5 %) and poor in 7 (2 %) patients. There was no mechanical failure of the implant, such as break of an implant or dislocation of a PE component. Six infected implants and four aseptic loosenings were recorded. Three patients diagnosed with an infected total knee replacement had been treated for rheumatoid arthritis for a long time. One patient was on dialysis for renal insufficiency and one had erysipelas.

DISCUSSION

The results of our group with the SVL/Beznoska implant were compared with those obtained from the group of 63 patients who underwent total knee arthroplasty with the LCS implant. In these patients, the mean maximum flexion achieved was 105°, and the criteria of the Knee Evaluation System showed excellent outcomes in 81 %, good in 16 % and satisfactory in 3 % of the patients. No unsatisfactory outcome was recorded. Considering the fact that the LCS implant was used only in younger and active patients, the outcomes achieved with the SVL/Beznoska system can be regarded as very good. Of the six patients with infectious complications, three were treated with immunosuppressive therapy for rheumatoid arthritis, one was on dialysis for renal insufficiency and one experienced a flare-up of erysipelas.

CONCLUSIONS

The most important outcome of the evaluation of 374 total knee replacements, using the SVL implant carried out at the First Orthopedic Department of the First Faculty of Medicine, Charles University, was the finding of a perfect function of all components in all patients treated. None of the complications occurring in our group was associated with the use of this implant.

Key words: total knee arthroplasty.

ÚVOD

Systém náhrady kolenního kloubu SVL, označený podle iniciál autorské trojice Sosna-Vavřík-Landor vznikl na I. ortopedické klinice 1. LF UK v Praze ve spolupráci s kladenskou firmou Meditech Beznoska s.r.o. v průběhu roku 1996. Při jejím vývoji bylo čerpáno z mnohaletých zkušeností klinického pracoviště s různými typy kolenních náhrad a jejich instrumentári-em (5, 6, 7, 8, 13). Náhrada byla v rámci povolených klinických zkoušek implantována na I. ortopedické klinice 1. LF UK FN Motol poprvé 23. června 1997. Uvedené klinické zkoušky probíhaly od června do konce října 1997. V tomto období byla na naší klinice použita tato nová kloubní náhrada u 19 pacientů. Po příslušném registračním řízení a vyhodnocení klinických zkoušek byl systém SVL/Beznoska od ledna 1998 zaveden do běžné klinické praxe.

V rámci pokračování v zavádění jednotlivých prvků systému SVL byla 15. února 1999 provedena první implantace patelami komponenty. Dne 9. března 1999 následovala implantace bezcementové varianty se speciálně makroporózně upraveným povrchem fixačních ploch. Jedná se o moderní anatomickou nestištěnou náhradu kolenního kloubu s možností zachování zadního zkříženého vazu, která svým provedením zcela odpovídá tvarovým i materiálovým parametrům, respektovaným všemi systémy užívanými ve světě (obr. 1,2).

Femorální kondylární komponenta je vyrobena z chromkobaltmolybdenové slitiny. Je k dispozici v 6 velikostech. Tibiální komponenta je alternativně podle požadavku zákazníka vyráběna z titanu nebo oceli AKV Ultra. Dodávána je opět v 6 velikostech.

Polyetylenová vložka je z ultravysokomolekulámího polyetylénu (UHMWPE). PE-vložka je dodávána v pěti tloušťkách v rozmezí od 8, 10, 12, 15 a 18 mm.

Komponenty jsou anatomicky tvarovány zvlášť pro pravou a levou stranu. Při implantaci je možné použít tibiální komponentu stejnou nebo o jednu velikost men-

Obr. 1. Implantát SVL / Beznoska na modelu

ší než femorální komponenta. Součástí systému, jak bylo již uvedeno, je náhrada pately, vyráběná z UHMWPE ve čtyřech průměrech 25 mm, 28 mm, 31 mm a 34 mm, vyhovujících výsledkům antropologických měření v české populaci (2).

SOUBOR PACIENTŮ A METODA

Na I. ortopedické klinice 1. LF UK, FN Motol bylo od června 1997 do září 2004 implantováno 374 cementovaných totálních náhrad kolenního kloubu SVL/Beznoska u 333 pacientů. U 5 pacientů byla současně použita i náhrada pately (obr. 3). Všechny použité náhrady byly s titanovou tibiální komponentou.

V roce 1999 bylo na naší klinice implantováno 8 nece-

Obr. 2, Implantát SVL / Beznoska použitý při operaci 56leté ženy s těžkým genu varům arthroticum, vpravo rte-snímky dva roky po operaci

Obr. 3. Na bočném snímku je patrný UHMWPE implantát pro náhradu pately, vpravo peroperační snímek

mentovaných či hybridních TEP kolena SVL/Beznos-ka, tito pacienti nejsou zahrnuti do výsledků souboru (u nikoho z nich se však nevyskytla jakákoliv komplikace) (obr. 4). Technika implantace systému je popsána Vavříkem ve firemním materiálu výrobce (11).

Naším cílem bylo výsledky zhodnotit především z pohledu funkce implantátu. Proto jsme v prvé řadě vyhodnotili přežití implantátu podle Kaplanovy-Meie-rovy křivky (graf 1). Zjišťovali jsme maximální dosaženou flexi u každého z pacientů rok po výkonu (u pacientů operovaných v první polovině roku 2004 jsme hodnotili 6 měsíců po implantaci).

Graf 1. Délka přežití implantátu podle Kaplana-Meiera	Obr. 4. Necementovaná verze implantátu SVL / Beznoska

°   Complete    +   Censored

Graf 2. Předoperační diagnózy

VÝSLEDKY

předoperační diagnóza

340

- primární OA

- RA

- posttraumatická OA

- reimplantace TEP

Graf 3. Rozložení maximální dosažené flexe

40°    50°    60°    70"    80°    90°   100° 110° 120° 130°

Pro možnost porovnání klinických výsledků s jinými zahraničními typy implantátů jsme dále provedli hodnocení podle systému New Jersey Orthopaedics Hospi-tal Knee Evaluation (1). Tento systém hodnotí bolest, rozsah pohybu, objektivní funkci osového postavení, stabilitu kolenního kloubu po implantaci. Maximálně je možno dosáhnout 100 bodů při plné funkci, jako je tomu u zdravého kloubu. Výborného výsledku je dosaženo, pokud součet bodů u pacienta se pohybuje mezi 85 až 100, dobrého mezi 70 až 84 body, uspokojivého mezi 60 až 69 body a špatného mezi 0 až 59 body. Hodnocení touto metodou bylo provedeno u všech pacientů 12 měsíců po implantaci.

Charakteristika souboru

Věk pacientů v době implantace byl mezi 40 až 85 lety, průměrný věk byl 69,3 roku. V souboru je 249 žen a 125 mužů. Poměr pravé a levé strany je 186 : 188.

Průměrná doba od operace celého souboru byla 3,44 roku, přičemž 140 kolen bylo sledováno déle než 5 let a u 19 pacientů, operovaných již v rámci klinických zkoušek se jedná o výsledky sedmileté.

Totální endoprotézy byly u 342 pacientů implantovány z indikace primární gonartrózy, v 8 případech pro posttraumatickou gonartrózu, u 25 pacientů pro revma-tickou destrukci, ve dvou případech byl implantát použit při reimplantaci TEP, z toho jedenkrát po extrakci pro infekt (graf 2).

Pro objektivní zhodnocení délky přežití jsme provedli hodnocení podle Kaplana-Meiera.

Průměrná maximální dosažená flexe byla v souboru operovaných s použitím implantátu SVL 107°. Rozložení počtů v jednotlivých skupinách s maximální dosaženou funkcí uvádíme v grafu 3.

Dále jsme zhodnotili funkční výsledky podle systému New Jersey Orthopaedics Hospital Knee Evaluation. Výborného výsledku bylo dosaženo v 269 případech (72 %), dobrého u 79 případů (21 %), uspokojivého u 19 pacientů (5 %), špatného u 7 (2 %).

Komplikace

V	našem souboru 374 endoprotéz se vyskytlo 6 infek-
tů (1,6 %) a 4 aseptická uvolnění implantátu (1,1 %).
S mechanickým selháním implantátu ve smyslu prask
nutí implantátu či luxace PE-vložky jsme se nesetkali.

Průměrná doba přežití u infikovaných TEP kolena byla 24,17 měsíců, vždy se jednalo o pozdní hemato-genní infekt, s nejkratší dobou přežití 7 měsíců a nejdelší 65 měsíců. K léčbě bylo použito standardního terapeutického postupu používaného u infektů kloubních náhrad na našem pracovišti - dvoudobé reimplantace za pomoci spaceru (12). Infekčním agens zjištěný perope-rační kultivací byl ve třech případech Staphylococcus aureus, dvakrát Staphylococcus epidermidis a jedenkrát byla peroperační kultivace negativní. Průměrná doba ponechání spaceru byla 14,6 týdne.

Dvoudobá reimplantace byla úspěšná podle kritérií Tsukayamyho (10) v pěti případech (83 %). Velmi dohraje průměrná flexe kolenního kloubu; po reimplantaci dosahuje 91 stupně. Hybnost v rozsahu 5-120 stupňů pooperačně ukazuje, že omezení hybnosti spacerem a ortézou zásadně neovlivní funkci kolenního kloubu. V jednom případě došlo k recidivě infekce a stav bylo nutné řešit artrodézou za pomoci zevního fixatéru. Sanace infekce byla úspěšná a déza zhojena bez komplikací.

Do skupiny aseptických uvolnění jsme zařadili nemocné, u kterých nebyly klinické a laboratorní známky infekce a u kterých ani histologické vyšetření a peroperační kultivace a peroperační nález nepotvrdily diagnózu infekce. V této skupině byla průměrná doba od primoimplantace do reimplantace 45,6 měsíců, s rozpětím od 20 do 59 měsíců.

- jednom případě se jednalo o pacienta s nekrózou mediálního kondylu kolenního kloubu a z toho rezultu-jící extrémní varozitou. Při implantaci byl použit standardní implantát SVL/Beznoska. Postupně však došlo k progresi procesu a migraci obou komponent, po pádu dokonce s vylomením mediálního kondylu femuru. Stav byl řešen revizním implantátem PFC s dříky a augmen-tacemi.

- ostatních případech se jednalo o uvolnění způsobené agresivním otěrovým granulomem. K reimplantaci byl použit jedenkrát kompletní standardní implantát SVL. Jedenkrát byla reimplantována pouze tibiální komponenta SVL; femorální komponenta, která byla pevně

integrovaná, byla ponechána. Jedenkrát byl k řešení aseptické migrace použit implantát SVR (revizní).

DISKUSE

Výhodu v hodnocení systémem New Jersey Ortho-paedics Hospital Knee Evaluation spatřujeme v možnosti porovnání výsledků s implantátem LCS, jehož hodnocení jsme provedli v roce 1998 (5). Hodnotili jsme 63 operovaných TEP. Systém byl použit pouze u mladých a velmi aktivních pacientů a systém LCS implantovali pouze tři nejzkušenější operatéři kliniky. Průměrná maximální dosažená flexe byla 105°. Výborného výsledku bylo dosaženo v 51 případech (80,9 %), dobrého výsledku u 10 případů (15,8 %), uspokojivého u 2 pacientů (3,3 %). V souboru jsme u žádného pacienta nehodnotili výsledek jako špatný.

Vzhledem k faktu, že systém SVL/Beznoska byl používán u pacientů všech diagnóz (včetně reimplantací), 				všech věkových skupin a implantace prováděli všichni 				lékaři kliniky, je nutné pokládat uvedené výsledky za velmi dobré a zcela srovnatelné se systémem LCS (při nesrovnatelné ceně implantátů).

První výsledky implantací systému SVL/Beznoska publikoval Kubeš (4). Hodnotí výsledek u 36 pacientů s odstupem od operace průměrně 22 měsíců, v intervalu 6 až 32 měsíců. U 31 pacientů bylo dosaženo maximální flexe 90-120°, 91 % pacientů nemá žádnou bolest. V souboru není žádný případ selhání aloplastiky způsobený poruchou některé komponenty systému SVL.

Stárek (9) hodnotí pětileté zkušenosti se stejným implantátem u 197 případů. Průměrná maximální flexe dosahuje 104°. Ani v tomto souboru není zaznamenána jakákoliv komplikace způsobená konstrukcí či selháním implantátu.

Incidenci hluboké infekce náhrady kolenního kloubu   SVL/Beznoska v našem souboru je možno vysvětlit tradičním zaměřením 1. ortopedické kliniky na revmato-  chirurgii a vysokým procentem imunosuprimovaných     Pacientů v souboru (3). Tři nemocní, u kterých byla diagnostikována infekce TEP kolena, byli léčeni s revma-toidní artritidou. Jeden pacient byl chronicky dialyzo-ván pro renální insuficienci. U dalšího nemocného byl příčinou infekce erysipel.

Za zásadní skutečnost, která zřetelně vyplynula ze zhodnocení 374 TEP kolenního kloubu SVL/Beznoska na I.ortopedické klinice l.LF UK, považujeme bezvadnou funkci všech komponent u všech operovaných. Žádná z komplikací, se kterými jsme se setkali, nesouvisí s použitím konkrétního implantátu. Náhrady s tibiální komponentou z oceli nejsou na klinice používány, a proto nebyly hodnoceny.

Naše studie i studie Kubeše (4) a Stárka (9) dokazují, že máme na našem trhu, vedle systémů firmy Walter, k dispozici další český implantát, odpovídající současným trendům aloplastiky kolena. Rovněž instrumentá-rium pro implantaci systému SVL/Beznoska je přesné, jednoduché a logické. Resekční šablony, zkušební komponenty i originální komponenty si přesně odpovídají. Firma Beznoska pokračuje ve vývoji dalších verzí

implantátu i instrumentária; v klinické praxi je již používán revizní systém a je připravována i varianta s rotační tibiální komponentou.

ZÁVĚR

Na základě analýzy 374 případů implantace systému TEP kolenního kloubu SVL/Beznoska lze konstatovat, že je jedná o moderní implantát splňující požadavky současné endoprotetiky. V hodnoceném souboru náhrad s titánovu tibiální komponentou jsme se nesetkali s žádnou komplikací či problémem, který by souvisel s konstrukcí, použitým materiálem či technologií výroby komponent.

Literatura

- BUECHEL, F. R: A Simplifies Evaluation System for the Rating of Knee Function. Orthopaedic Review, 9: 97-101, 1982.

- HAJNIŠ, K., MALÁ, V., RYBKA, V, VAVŘÍK, R: Rozptyl transverzálního rozměru pately v dospělé populaci. Vztah k vývoji patelami komponenty náhrad kolenního kloubu. Acta Chir. orthop. Traum. cech., 58: 54-59, 1991.

- JAHODA, D., VAVŘÍK, R, LANDOR, I., POKORNÝ D.: Řešení infekce náhrady kolenního kloubu u pacientů s revmatoidní artritidou. Ces. Revmatol., 8: 83-90, 2000.

- KUBEŠ R., DUNGL R, PODŠKUBKA A., ŠTĚDRÝ V: První zkušenosti s implantací cementované totální endoprotézy kolenního kloubu typu Beznoska/S.VL. Acta Chir. orthop. Traum. Čech., 70:39-46, 2003.

- POKORNÝ D., SOSNA A., LANDOR I., JAHODA D.: Výsledky náhrady kolenního kloubu necementovanou totální endoproté-zou LCS. Acta Chir. orthop. Traum. cech., 65: 133-139, 1998.

- RYBKA, V, VAVŘÍK, R: Zkušenosti s anatomickou totální náhradou kolenního kloubu podle Townleye. Acta Chir. orthop.Traum. Čech. 50: 322-336, 1983.

- RYBKA, V, VAVŘÍK, R a kol: Aloplastika kolenního kloubu. Praha, ARCADIA 1993.

- RYBKA, V, VAVŘÍK, R, LANDOR, I.: Assessment of the Wal-ter-Motorlet cemented condylar knee replacement - 100 cases. J. Orthop. Rheumatology, 4: 71-81, 1991.

- STÁREK M., STEHLÍK J„ HELD M.: Zkušenosti s totální náhradou kolenního kloubu typu Beznoska S.V.L. Acta Chir. orthop. Traum. Čech., 71: 352-359, 2004.

- TSUKAYAMA, D. T, ESTRÁDA, R., GUSTILO, R. D.: Infecti-on after total hip arthroplasty. A study of the treatment of one hund-red and six infections. J. Bone Jt Surg., 78-A: 512-523, 1996.

- VAVŘÍK, R: Totální náhrada kolenního kloubu Beznoska/SVL-operační postup. Firemní materiál Beznoska, s.r.o. Kladno, 1998.

- VAVŘÍK, R, LANDOR I., JAHODA, D.: Zkušenosti s léčbou infektu aloplastiky kolenního kloubu. Acta Chir. orthop. Traum. Čech. 67: 121-127, 2000.

- VAVŘÍK, R, DENK, R, RYBKA, V: Technika implantace kon-dylární náhrady kolenního kloubu Motorlet. Cas. Lék. čes., 127: 1168-1172, 1988.

As. MUDr. David Pokorný, CSc,

I. ortopedická klinika l.LF UK, FN Motol,

V úvalu 84,

150 00 Praha 5

E-mail: david.pokorny@lfl.cuni.cz

Barevná dokumentace byla dotována.